측정 및 시험장비 관리 절차서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-242 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 적용범위

이 절차서는 제품 및 서비스의 적합성을 입증하는 데 사용되는 모든 측정 기기, 시험 장비, 검사 설비, 치공구(Check Fixture) 및 소프트웨어의 도입, 등록, 교정, 유지관리 및 폐기 절차에 적용한다.

2. 책임과 권한

2.1 품질부서장

1) 계측기 관리 기준을 수립하고 전체 현황을 모니터링한다.

2) [IATF 16949] 사내 내부 시험실의 기술적 역량(시험실 범위)을 정의하고 유지할 책임이 있다.

3) 외부 교정 기관의 자격(ISO/IEC 17025 인정 등)을 평가하고 선정한다.

4) 측정시스템분석(MSA) 계획을 수립하고 승인한다.

2.2 부서장 (사용부서)

1) 부서 내 계측기의 일상 점검 및 보관 관리에 대한 책임을 진다.

2) 계측기 파손, 낙하, 이상 발생 시 즉시 품질부서에 신고하고 사용을 중지시킨다.

2.3 계측기 담당자 (품질)

1) 연간 교정 검사 계획을 수립하고 실시한다.

2) 교정 성적서를 검토하고, 허용 오차 내에 있는지 확인(Verification)한다.

3) 계측기 이력 카드 및 관리 대장을 유지한다.

3. 용어의 정의

3.1 교정 (Calibration)

정밀 정확도가 더 높은 표준기와 대상 기기를 비교하여 그 차이(오차)를 확인하고 보정하는 작업.

3.2 검증 (Verification)

계측기가 규정된 요구사항(허용 오차 등)을 충족한다는 것을 객관적 증거를 통해 확인하는 것. (교정 성적서 확인 등)

3.3 MSA (Measurement System Analysis)

[IATF 16949] 측정 시스템의 변동(산포)이 공정이나 제품의 변동에 비해 얼마나 작은지를 통계적으로 분석하는 활동 (예: Gage R&R).

4. (Plan) 계측기 도입 및 관리 계획

4.1 신규 도입 및 등록

1) 신규 계측기는 필요한 정밀도와 측정 범위를 고려하여 선정한다. 일반적으로 피측정물 공차의 1/10 수준의 정밀도를 가진 장비를 권장한다.

2) 도입된 계측기는 고유 관리번호를 부여하고 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-242-01) 계측기 관리대장’에 등록하고 계측기별로 ‘({{DOC_PREFIX}}-QM-242-02) 계측/시험장비 이력카드’를 작성한다.

3) [IATF 16949] 관리계획서(Control Plan)에 명시된 모든 게이지, 검사구, 시험 장비는 본 절차에 따라 관리되어야 한다.

4.2 교정 주기 및 계획 설정

1) 계측기의 종류, 사용 빈도, 중요도, 메이커 권장사항을 고려하여 교정 주기를 설정한다. (통상 1년 또는 2년)

2) 품질부서장은 매년 초 ‘연간 교정 검사 계획’을 수립하여 대표이사의 승인을 받는다.

4.3 [ISO 50001] 에너지 계측기의 관리 (특례)

1) 에너지 성과 측정에 사용되는 계측기(전력량계, 유량계, 가스 미터 등)는 관리 대상으로 등록하여 관리한다.

2) 설치형 계측기 등 공인 교정이 불가능한 경우, '비교 측정(교정된 휴대용 장비와 값 비교)' 또는 제조사의 보증서(성적서) 확인으로 유효성을 검증할 수 있다.

3) 가상 계측(Virtual Measurement): 물리적 계측기가 아닌 펌프 성능 곡선이나 모터 부하율로 산출하는 경우, 연 1회 이상 실제 측정값과 비교하여 오차율을 검증하고 기록해야 한다.

5. (Do) 교정 및 관리 실행

5.1 외부 교정 (External Calibration)

1) [IATF 16949] 외부 교정은 ISO/IEC 17025 인정 기관 (또는 국가 표준 기관)에 의뢰하여 실시해야 한다.

2) 교정 성적서에는 인정 마크(예: KOLAS)가 포함되어야 하며, 국가 표준에 대한 소급성이 입증되어야 한다.

3) 계측기 외부 교정 후에는 계측기 관리대장과 계측기별 이력카드를 갱신한다.

5.2 내부 교정 (Internal Calibration)

1) 사내 표준기(Master)를 보유하고 있고, 적격성이 검증된 인원이, 규정된 절차(매뉴얼)에 따라 수행하는 경우 내부 교정을 실시할 수 있다.

2) 계측기 내부 교정 후에는 계측기 관리대장과 계측기별 이력카드를 갱신한다.

3) 내부 교정 기록에는 측정 데이터, 판정 결과, 검사자 서명, 표준기 정보가 포함되어야 한다.

5.3 측정시스템분석 (MSA)

1) [IATF 16949] 관리계획서(Control Plan)에 언급된 모든 새로운 또는 변경된 측정 시스템에 대해 MSA(Gage R&R 등)를 실시한다.

관련 지침: ({{DOC_PREFIX}}-QM-241-W01) Gage R&R 지침서

2) 분석 기준 (일반적 가이드):

- %R&R < 10%: 합격 (사용 가능)

- 10% ≤ %R&R ≤ 30%: 조건부 합격 (중요도, 비용 등을 고려하여 승인 시 사용 가능)

- %R&R > 30%: 불합격 (개선 및 수리 필요)

3) MSA 결과는 고객 승인 서류(PPAP) 제출 시 포함되거나 보관되어야 한다.

5.4 식별 및 보관

1) 모든 계측기에는 교정 상태를 알 수 있는 '교정 필증(스티커)'을 부착해야 한다. (교정일, 만료일, 차기 교정일 포함)

2) 교정이 불필요한 장비(참고용)는 "참고용(Reference Only)" 또는 "교정 제외" 라벨을 부착하여 식별한다.

6. (Check) 결과 검증 및 이상 조치

6.1 교정 성적서 검토 및 검증

1) [IATF 16949] 교정 성적서를 접수하면 단순 보관이 아니라, 다음 사항을 검토(Verification)해야 한다.

- 측정값이 허용 오차(Specification) 내에 있는지 여부.

- 교정 전 상태(As Found)와 교정 후 상태(As Left) 데이터가 있는지.

- 국가 표준에 대한 소급성 연결 여부.

2) 검토 결과 합격인 경우 성적서에 검토자 서명 또는 승인한다.

6.2 교정 불합격 및 이탈 시 조치

1) [IATF 16949] 계측기가 교정 범위를 벗어났거나(Out of Tolerance) 고장 난 상태로 발견된 경우, 즉시 '사용 중지' 태그를 부착하고 격리한다.

2) 소급성 추적 및 유효성 평가:

- 해당 계측기로 마지막 교정 합격일 이후 검사한 모든 제품에 대해 유효성을 평가해야 한다.

- 의심되는 제품 LOT를 추적하여 재검사를 실시하거나, 이미 출하된 경우 고객에게 통보하여야 한다.

- 해당 사건에 대한 원인 분석 및 시정조치를 수행한다.

7. (Act) 시험실 관리 (Laboratory)

7.1 내부 시험실 (Internal Lab)

1) [IATF 16949] 사내 시험실은 그 능력을 정의한 '시험실 업무 범위서(Scope)'를 보유해야 한다.

2) 시험실은 규정된 시험을 수행할 수 있는 적절한 환경(온도, 습도 등), 설비, 유자격자를 보유해야 한다.

관련 지침: ({{DOC_PREFIX}}-QM-241-W02) 시험실 운영 관리 지침

7.2 외부 시험실 (External Lab)

1) 외부 상업용 시험실을 이용할 경우, 해당 시험실은 ISO/IEC 17025 인정 기관이거나 고객이 승인한 기관이어야 한다.

8. 기록 작성 양식

| 양식 번호 | 기록명/양식명 | 보관 기간 | 작성/보관부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-242-01 | 계측기 관리대장(목록) | 영구 | 품질부서 |
| {{DOC_PREFIX}}-QM-242-02 | 계측기 이력카드 | 영구(폐기시까지) | 품질부서 |
|  | 교정 성적서 (외부/내부) | 차기 검교정까지 | 품질부서 |
|  | MSA (Gage R&R) 보고서 | 제품 단종 후 1년 | 품질부서 |
|  | 계측기 이상 발생 보고서 (소급성 평가 포함) | 3년 | 품질부서 |

9. 첨부 및 부속문서

관련 지침: ({{DOC_PREFIX}}-QM-241-W01) Gage R&R 지침서

관련 지침: ({{DOC_PREFIX}}-QM-241-W02) 시험실 운영관리 지침

[{{DOC_PREFIX}}-QM-242 측정 및 시험장비 관리 절차서] 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |