Gage R&R 지침서

문서번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-242-W01 / 개정번호 : 0 / 개정일자 : {{REV_DATE}}

| 작성 : |  | 검토 : |  | 승인 : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 개요 (Introduction)

Gage R&R (Gage Repeatability & Reproducibility)은 측정 시스템 분석(Measurement System Analysis, MSA)의 핵심 도구 중 하나로, 측정 시스템의 변동성(Variability)을 정량적으로 평가하고 개선하는 데 사용한다.

Gage R&R (Gage Repeatability & Reproducibility)은 제품이나 공정의 품질 데이터를 수집할 때, 이 데이터가 실제 품질 특성을 정확하게 반영하는지 확인하는 것은 매우 중요하다.

Gage R&R은 측정 시스템 자체에서 발생하는 변동이 전체 공정 변동에서 어느 정도의 비중을 차지하는지 파악하여, 측정 오차를 최소화하고 데이터의 신뢰성을 확보하는 데 기여한다.

1.1 목표

1)	측정 시스템의 총 변동성을 분석하여 반복성(Repeatability)과 재현성(Reproducibility)을 정량적으로 평가.

2)	측정 시스템이 공정을 관리하거나 제품을 검사하기에 적합한지 판단.

3)	측정 시스템 개선이 필요한 영역을 식별.

1.2 적용 대상:

측정 시스템의 변동성이 제품 품질 또는 공정 관리의 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 모든 측정 프로세스. (예: 길이, 무게, 경도, 전압 등 연속형 데이터)

2. 용어 정의 (Glossary)

1)	측정 시스템(Measurement System): 데이터를 얻기 위해 사용되는 측정기, 표준, 작업자, 방법, 환경, 소프트웨어 등의 전체 집합.

2)	변동성(Variability): 측정된 값들이 서로 다른 정도.

3)	반복성(Repeatability, EV - Equipment Variation): 동일한 측정자가 동일한 측정기로 동일한 부품을 여러 번 측정했을 때 발생하는 변동. 측정기 자체의 변동 또는 작업자 내 변동으로 간주될 수 있습니다.

4)	재현성(Reproducibility, AV - Appraiser Variation): 서로 다른 측정자가 동일한 측정기로 동일한 부품을 측정했을 때 발생하는 변동. 측정자 간 변동 또는 방법론의 변동으로 간주될 수 있습니다.

5)	Gage R&R (GRR): 반복성과 재현성을 합한 측정 시스템의 총 변동.

6)	부품 간 변동(PV - Part Variation): 측정 대상 부품들 간의 실제 변동.

7)	총 변동(TV - Total Variation): Gage R&R 변동과 부품 간 변동을 합한 전체 측정 데이터의 변동.

8)	공정 허용오차(Tolerance, TOL): 제품 또는 공정의 품질 특성이 허용되는 상한과 하한 간의 차이.

3. Gage R&R 연구 절차 (Gage R&R Study Procedure)

Gage R&R 연구는 일반적으로 ANOVA (분산 분석) 방법을 사용하여 수행한다.

3.1 연구 계획 (Planning the Study)

1)	측정 특성 정의: 어떤 품질 특성을 측정할 것인지 명확히 정한다.

- 예: 부품의 길이, 무게 등

2)	측정 시스템 정의: 사용될 측정기(Gage), 측정 방법(Method), 환경(Environment) 등을 명확히 정한다.

3)	작업자(Appraisers) 선정: 해당 측정을 실제 수행하는 작업자 중 2~3명을 선정한다.

- 일반적으로 2~3명이 권장됨

4)	부품(Parts) 선정: 측정 특성을 대표할 수 있는 다양한 범위의 부품 5~10개를 선정, 부품 간 변동이 충분히 나타나도록 최소한의 변동과 최대의 변동을 포함하는 것이 좋다.

- 일반적으로 5~10개가 권장됨

5)	측정 횟수(Trials) 정의: 각 작업자가 각 부품을 측정할 횟수를 정한다.

- 일반적으로 2~3회 반복을 권장

-	권장되는 일반적인 구성: 작업자 3명, 부품 10개, 반복 측정 3회 (총 90회 측정)

6)	측정 순서 무작위화: 작업자가 부품의 순서나 이전 측정 결과를 알 수 없도록 측정 순서를 무작위로 정하고 기록표를 준비한다.

7)	측정 환경 안정화: 측정 중 환경 요인(온도, 습도, 진동 등)이 변동하지 않도록 안정적인 환경을 조성한다.

3.2 데이터 수집 (Data Collection)

1)	작업자 교육: 선정된 작업자들에게 측정 방법에 대해 충분히 교육하여, 작업자가 측정 시스템 사용법을 숙달되도록 한다.

2)	데이터 기록: 준비된 기록표에 따라 작업자들이 무작위 순서로 각 부품을 정해진 횟수만큼 측정하고 그 결과를 정확히 기록한다.

-	주의: 작업자들은 자신의 측정 결과나 다른 작업자의 측정 결과를 알 수 없어야 한다.

3) 측정 시스템 분석은 다음과 같은 구조로 데이터를 수집한다:

- P: 부품 수

- O: 작업자 수

- R: 반복 측정 수

- 측정값은 다음과 같은 3차원 구조를 이룬다:

Xi,j,k i번째 부품,   j번째 작업자,   k번째 반복 측정값

3.3 평균 계산

1) 반복 측정 평균 (한 부품, 한 작업자):

Xij=kijkR

2) 작업자별 평균 (한 부품 기준):

Xi=kXijO

3) 전체 평균:

X=ijkXijkP∙O∙R

3.4 범위 계산

1) 반복 측정 범위 (한 부품, 한 작업자):

Rij=maxXijk-minXijk

2) 평균 범위 (전체):

R=ijRijP∙O

3.5 R&R과 변동 요인 분석

1) 반복성 (Repeatability, EV):

EV=ijkXijk-Xij2P∙O∙R-1

2) 재현성 (Reproducibility, AV):

AV=ijkXijk-Xij2P∙O-1-EV2R

3) Gage R&R 계산

GRR=EV2+AV2

4) 부품 간 변동 (Part Variation, PV)

PV=iXi-X2(P-1)

5) 총 변동 (Total Variation, TV)

TV=GRR2+PV2

6) 비율 분석 (기여도 분석)

%EV=EVTV×100

%AV=(AVTV)×100

%GRRTV=(GRRTV)×100

%PV=(PVTV)×100

%GRRTOL=(GRRTOL)×100

TOL=USL-LSLUSL은 상한 공차, LSL은 하한 공차

NDC=int(PV/GRR×1.41) (단, INT는 정수값 취함) 
NDC (Number of Distinct Categories): 측정 시스템이 부품 간의 차이를 얼마나 명확하게 구분할 수 있는지를 나타내는 지표.

4. 결과 해석 및 판단 기준 (Interpretation & Acceptance Criteria)

Gage R&R 결과는 일반적으로 다음 기준에 따라 측정 시스템의 적합성을 판단합니다.

| 지표 | 판단 기준 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| %GRRTV (총 변동 대비) | 10% 미만 | 수용 가능. 측정 시스템이 매우 양호 |
|  | 10% 이상 ~ 30% 미만 | 조건부 수용 가능. 개선이 필요 |
|  | 30% 이상 | 수용 불가. 측정 시스템이 부적합하며, 즉각적인 개선이 필요 |
| %GRRTOL (공차 대비) | 10% 미만 | 수용 가능. 측정 시스템이 허용오차를 잘 반영 |
|  | 10% 이상 ~ 30% 미만 | 조건부 수용 가능. 측정 허용오차 관리 필요 |
|  | 30% 이상 | 수용 불가. 측정 시스템이 공차 내 변동을 구분하기 어렵다. |
| NDC (Number of Distinct Categories) | 5 이상 | 수용 가능. 측정 시스템이 부품의 변별력을 잘 구분 |
|  | 2 이상 ~ 5 미만 | 조건부 수용 가능. 변별력 부족 |
|  | 2 미만 (특히 1) | 수용 불가. 측정 시스템이 부품 간 변동을 구분하지 못함 |

5. Gage R&R 결과에 따른 개선 방안 (Improvement Actions)

분석 결과 측정 시스템이 부적합하다고 판단되면, 문제의 원인에 따라 적절한 개선 조치를 취해야 한다.

5.1 반복성(EV)이 큰 경우:

1)	측정기의 문제: 측정기의 마모, 노후화, 불안정한 고정, 낮은 분해능 등을 확인하고, 측정기 수리, 교체, 안정적인 설치 등을 고려하여 조치를 취한다.

2)	측정 방법의 문제: 측정 작업에 표준화되지 않은 요소가 있는지 확인하고, 측정 지그(Jig) 사용, 측정 절차의 명확화 및 표준화 등을 통해 개선한다.

3)	환경적 요인: 진동, 온도 변화, 습도 등 측정 환경의 영향을 최소화한 조치를 취한다.

5.2 재현성(AV)이 큰 경우:

1)	작업자 간 훈련 부족: 작업자들에게 측정 방법에 대한 추가 교육 및 숙련도 향상 훈련을 실시한다.

2)	측정 절차의 모호성: 측정 절차서가 명확하지 않거나 작업자마다 다르게 해석될 여지가 있는지 확인하고, 절차서를 수정하고 표준화한다.

3)	측정기 사용법의 차이: 작업자마다 측정기를 사용하는 자세나 힘의 정도가 다른 지 확인하고, 일관된 사용법을 교육한다.

4)	기준선/표준의 문제: 작업자들이 사용하는 기준선이나 표준이 일관되지 않을 수 있는 경우에는 이를 표준화한다.

5.3부품 간 변동(PV)이 GRR보다 훨씬 작은 경우:

1)	측정 시스템의 변동이 실제 부품 간 변동보다 너무 커서 측정 시스템이 부품의 차이를 구분하지 못할 정도이므로, 측정 시스템을 전반적으로 개선해야 한다.

2)	또는, 선정된 부품들의 실제 변동이 너무 작으면 연구(Gage R&R)의 목적에 부합하지 않을 수 있으므로, 부품 선정의 적절성을 재검토할 수도 있다.

6. 결론 (Conclusion)

Gage R&R은 단순한 통계 분석을 넘어, 데이터에 기반한 의사결정의 신뢰성을 확보하고 지속적인 품질 개선을 위한 필수적인 활동이다. 정기적인 Gage R&R 연구를 통해 측정 시스템의 건전성을 유지하고, 불필요한 측정 오차로 인한 손실을 방지하며, 궁극적으로 제품 및 공정 품질 향상에 기여해야 한다.

(이하 여백)

[{{DOC_PREFIX}}-QM-242-W01 Gage R&R 지침서] 문서 개정 이력

| 개정번호 |  | 개정일자 |  | 개정사유 및 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | {{REV_DATE}} |  | ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 도입에 따른 최초 제정 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |